## Sheet1
Đối tượng | Thuốc/nhóm thuốc | Nồng độ gợi ý | Dải tốc độ truyền | Giá trị mặc định gợi ý | Giới hạn cảnh báo | Cài đặt bolus | Ghi chú an toàn | Dải tốc độ truyền quy đổi (mL/h) | Giá trị mặc định quy đổi (mL/h) | Giả định/công thức quy đổi
Người lớn đau cấp, truyền opioid liên tục | Morphine IV liên tục | 1 mg/mL | 1–15 mg/h | 1 mg/h nếu opioid-naive; 1–2 mg/h nếu cần khởi đầu có giám sát sát hơn | Áp lực Trung bình; VTBI near-end 10 phút; syringe-end 3–5 phút; KVO 0,1–1 mL/h | Bolus do nhân viên y tế 1–2 mg nếu có y lệnh; không bật bolus bệnh nhân tự bấm | Người già/suy thận cần giảm liều; theo dõi RR, SpO2, mức an thần; dùng syringe nhỏ nhất phù hợp để rút ngắn thời gian phát hiện tắc. | 1–15 mL/h | 1 mL/h nếu opioid-naive; 1–2 mL/h nếu cần khởi đầu có giám sát | Morphine 1 mg/mL: tốc độ (mL/h) = liều (mg/h) ÷ nồng độ (mg/mL).
ICU người lớn thở máy | Propofol 1% an thần | 10 mg/mL | 0,3–4 mg/kg/h; nhiều protocol bắt đầu ở 10 mcg/kg/min rồi chỉnh lên | 0,5–1 mg/kg/h rồi chỉnh theo đích RASS | Áp lực Trung bình; VTBI/time active; battery pre-alarm bật; ưu tiên tốc độ theo đơn vị mg/kg/h | Thường tắt bolus; nếu bác sĩ chủ động tăng nhanh độ sâu an thần, bolus 10–20 mg có thể được dùng trong môi trường giám sát | Chỉ dùng cho người bệnh ICU có theo dõi hô hấp-tuần hoàn; không dùng an thần ICU bằng propofol cho ≤16 tuổi theo nhãn thuốc này; theo dõi hạ HA, triglycerid và nguy cơ PRIS. | 0,03–0,40 × cân nặng (kg) mL/h; ví dụ 70 kg: 2,1–28 mL/h | 0,05–0,10 × cân nặng (kg) mL/h; ví dụ 70 kg: 3,5–7 mL/h | Propofol 10 mg/mL: mL/h = [mg/kg/h × cân nặng] ÷ 10. 10 mcg/kg/min = 0,6 mg/kg/h.
ICU sốc, người lớn | Noradrenalin/norepinephrine | 80 mcg/mL chuẩn; 160 mcg/mL khi cần giảm lưu lượng | Thường titrate theo 0,01–0,4 mcg/kg/min; ở dung dịch 80 mcg/mL có thể khởi đầu 2–5 mL/h rồi tăng/giảm 1 mL/h | 0,05 mcg/kg/min hoặc 2–5 mL/h với nồng độ 80 mcg/mL | Áp lực Cao; near-end 10 phút; báo nurse-call bật; ưu tiên thay syringe kiểu relay nếu hệ cho phép | Tắt bolus; nếu bơm có ramp/step, nên dùng bước nhỏ 0,01–0,02 mcg/kg/min hoặc 1 mL/h | Dùng đường trung tâm và cổng riêng, theo dõi ECG/BP liên tục; nếu nhu cầu >0,4 mcg/kg/min hoặc tăng nhanh phải báo bác sĩ/ICU. | 80 mcg/mL: 0,0075–0,30 × cân nặng (kg) mL/h; ví dụ 70 kg: 0,5–21 mL/h. Nếu 160 mcg/mL thì bằng 1/2. | 0,05 mcg/kg/min: 0,0375 × kg; ví dụ 70 kg ≈ 2,6 mL/h. Có thể đặt preset 2–5 mL/h để titrate. | Noradrenalin: mL/h = [mcg/kg/min × cân nặng × 60] ÷ nồng độ (mcg/mL).
Nhi khoa, truyền kháng sinh ngắt quãng | Vancomycin IV | 5 mg/mL thường quy; 10 mg/mL chỉ khi hạn chế dịch và có đường trung tâm | Tốc độ = VTBI / thời gian; thường truyền ≥60 phút, với liều lớn giữ trần 10 mg/phút | Preset mặc định: duration 60 phút, rate auto-calc từ VTBI; bolus tắt | Áp lực Thấp–Trung bình; VTBI exact; near-end 10 phút | Không bolus | Liều khởi đầu công khai: 15 mg/kg/lần mỗi 6 giờ ở trẻ ≥4 tuần; cần TDM/creatinin; nếu có phản ứng truyền, kéo dài ít nhất 2 giờ lần sau. | Nếu preset theo thời gian 60 phút: syringe 10 mL → 10 mL/h; syringe 20 mL → 20 mL/h. | 20 mL/h, VTBI 20 mL, thời gian ≈ 60 phút; hoặc 10 mL/h, VTBI 10 mL. | Vancomycin phụ thuộc liều và pha loãng. Nếu 15 mg/kg ở 10 mg/mL truyền 60 phút: rate = 1,5 × kg mL/h; ở 5 mg/mL: rate = 3 × kg mL/h.
Sơ sinh/NICU | PN/Lipid | Lipid 20% qua syringe pump; PN nước là bag chuẩn hóa | Lipid 10–20 mL/kg/ngày tương đương 0,4–0,8 mL/kg/h; PN nước thường 60–100 mL/kg/ngày tương đương 2,5–4,2 mL/kg/h tùy ngày tuổi/giai đoạn | Với lipid qua syringe pump, preset khởi đầu thực hành hay dùng là 15 mL/kg/ngày ≈ 0,6 mL/kg/h; bolus tắt | Áp lực Thấp; truyền liên tục 24 giờ; nurse-call bật; cảnh báo gần hết ưu tiên sớm vì lưu lượng rất thấp | Không bolus | PN nước cần che sáng, lọc 0,2 μm, tối đa kết nối 48 giờ; lipid syringe tối đa 24 giờ; TPN kéo dài nên hạn chế và chuyển sang nuôi dưỡng tiêu hóa sớm khi có thể. | Lipid: 0,4–0,8 mL/kg/h; ví dụ sơ sinh 3 kg: 1,2–2,4 mL/h. PN nước: 2,5–4,2 mL/kg/h. | Lipid 0,6 mL/kg/h; ví dụ sơ sinh 3 kg: 1,8 mL/h. | Dòng này vốn đã gần với đơn vị mL/kg/h; muốn nhập vào máy phải nhân với cân nặng.
Sau mổ, người lớn, PCA opioid-naive | Morphine PCA | 1 mg/mL | Basal mặc định tắt; bolus 1 mg; lockout 5 phút | 1 mg/bolus, lockout 5 phút, không nền, loading dose bác sĩ 1–2 mg nếu cần | Áp lực Trung bình; door/data lock bật; nếu hệ có, bật PCA pause/EtCO2 ở người bệnh nguy cơ cao; 4-hour cap có thể cấu hình, mức dùng phổ biến là 30 mg/4 h | PCA bolus 1 mg; no background by default | Đây là cấu hình công khai phổ biến cho PCA morphine người lớn; người <50 kg có nơi dùng nửa liều chuẩn; cần theo dõi hô hấp/an thần có hệ thống. | Bolus 1 mg = 1 mL. Nếu truyền trong 1 phút: 60 mL/h; nếu 2 phút: 30 mL/h. | Basal 0 mL/h; bolus nhân viên 1 mL tại 60 mL/h nếu cần mô phỏng bolus 1 phút. | Máy chỉ có rate + VTBI thì không phải PCA thật vì thiếu lockout và nút bệnh nhân tự bấm.

## Quy doi mL-h
BẢNG QUY ĐỔI PRESET VỀ ĐƠN VỊ mL/h CHO MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN
Cân nặng người lớn ví dụ (kg) | 70
Cân nặng trẻ em ví dụ (kg) | 10
Cân nặng sơ sinh ví dụ (kg) | 3
Lưu ý | Các giá trị dùng cho mô phỏng/đồ án; không dùng trực tiếp cho điều trị khi chưa có y lệnh và kiểm tra chuyên môn.
STT | Preset | Nồng độ/quy ước | Công thức quy đổi | Dải min (mL/h) | Dải max (mL/h) | Mặc định min (mL/h) | Mặc định max (mL/h) | VTBI gợi ý bơm 10 mL | VTBI gợi ý bơm 20 mL | Ghi chú cài đặt
1 | Morphine IV liên tục | 1 mg/mL | mg/h ÷ mg/mL | 1 | 15 | 1 | 2 | 10 mL | 20 mL | Dải 1–15 mg/h quy đổi trực tiếp thành 1–15 mL/h.
2 | Propofol 1% ICU | 10 mg/mL | (mg/kg/h × kg) ÷ 10 | 2.1 | 28 | 3.5 | 7 | 10 mL | 20 mL | Ví dụ theo cân nặng người lớn ở ô B2. Giới hạn 4 mg/kg/h tương ứng tốc độ cao.
3 | Noradrenalin 80 mcg/mL | 80 mcg/mL | (mcg/kg/min × kg × 60) ÷ 80 | 0.525 | 21 | 2.625 | 5.25 | 10 mL | 20 mL | Nếu dùng 160 mcg/mL thì chia đôi các tốc độ mL/h.
4 | Vancomycin truyền 60 phút | 10 mg/mL, 15 mg/kg/lần | (15 × kg ÷ 10) ÷ 1 giờ | 15 | 15 | 15 | 15 | Theo VTBI | Theo VTBI | Nếu đặt theo thời gian 60 phút: rate = VTBI; 10 mL → 10 mL/h, 20 mL → 20 mL/h.
5 | Lipid 20% sơ sinh | mL/kg/h | mL/kg/h × kg | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 10 mL | 20 mL | Ví dụ theo cân nặng sơ sinh ở ô B4.
6 | Morphine bolus/PCA mô phỏng | 1 mg/mL | 1 mL trong 1–2 phút | 30 | 60 | 60 | 60 | 1 mL | 1 mL | Không phải PCA thật nếu máy không có lockout. Chỉ nên mô phỏng bolus do nhân viên kiểm soát.

## Preset nhập máy
GỢI Ý PRESET NHẬP VÀO MÁY: TỐC ĐỘ TRUYỀN + THỂ TÍCH TRUYỀN
Tên preset | Syringe | Tốc độ truyền mặc định (mL/h) | Dải cho phép (mL/h) | Thể tích truyền/VTBI (mL) | Thời gian ước tính | Đối tượng dùng trong đồ án | Cảnh báo | Ghi chú
| 10 mL | 1 | 1–5 | 10 | ≈10 giờ | Người lớn đau cấp
| 20 mL | 2 | 1–15 | 20 | ≈10 giờ | Người lớn đau cấp
| 20 mL | 3.5 | 2.1–28 | 20 | ≈5 giờ 43 phút | ICU người lớn thở máy
| 20 mL | 7 | 2.1–28 | 20 | ≈2 giờ 51 phút | ICU người lớn thở máy
| 20 mL | 2.6 | 0.5–21 | 20 | ≈7 giờ 41 phút | ICU sốc người lớn
| 20 mL | 5 | 0.5–21 | 20 | ≈4 giờ | ICU sốc người lớn
| 10 mL | 10 | 10 | 10 | ≈60 phút | Nhi khoa/kháng sinh ngắt quãng
| 20 mL | 20 | 20 | 20 | ≈60 phút | Nhi khoa/kháng sinh ngắt quãng
| 10 mL | 1.8 | 1.2–2.4 | 10 | ≈5 giờ 33 phút | Sơ sinh/NICU
| 10 mL | 60 | 30–60 | 1 | ≈1 phút | Sau mổ/PCA mô phỏng